Numer postępowania: MCM/WSM/ZP25/2020

Załącznik Nr 5.10 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 10

Respirator

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Respirator | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury. | Tak |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym | Podać |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych jak i w warunkach domowych | Tak |  |
|  | Respirator dla dzieci oraz dorosłych o masie ciała od 5 kg | TAK |  |
|  | Respirator z możliwością zamocowania na wózku jezdnym | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania respiratora do wózka | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia pulsoksymetru | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia szybkiej kontroli funkcji przez personel/użytkownika, przedstawiającej poprawność działania respiratora | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | TAK |  |
|  | ## ZASILANIE RESPITATORA | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen ze źródła o ciśnieniu maksymalnym 1 bar i przepływie do 15l/min | TAK |  |
|  | Przewody zasilania tlenem o długości min 5 m. | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora o czasie pracy ok 8.5h/ w przypadku korzystania z dodatkowego akumulatora, czas pracy ok 17h | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania AC 100V/230 V, tolerancja  10%, 50 Hz | TAK |  |
|  | RODZAJE WENTYLACJI | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji inwazyjnej | TAK |  |
|  | Wentylacja inwazyjna ciśnieniowa, kontrolowana PCV, PSV | TAK |  |
|  | Wentylacja inwazyjna objętościowa, kontrolowana VCV | TAK |  |
|  | Wentylacja inwazyjna ciśnieniowa, wspomagana aPCV | TAK |  |
|  | Wentylacja inwazyjna objętościowa, kontrolowana aVCV | TAK |  |
|  | Wentylacja inwazyjna typu SIMV | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia kompensacji objętości dla trybów PCV, aPCV, PSV | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV spontaniczno-czasowa (tryb ST –wspomagany/kontrolowany) | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV spontaniczna (tryb S -wspomagany) | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV czasowa(tryb T-kontrolowany) | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna CPAP | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia kompensacji objętości dla trybów S, T, ST, PCV, aPCV, PSV | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna prowadzona przez ustnik (tryb MPV) | TAK |  |
|  | Regulowane wyzwalanie oddechu przepływem | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji przecieków | TAK |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIANE | TAK |  |
|  | Częstość oddechów, 5-45 oddechów./min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu, zakres 50 - 3000 ml | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji czasu wdechu | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej wyświetlane na ekranie (podłączony czujnik tlenu) | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe dla wentylacji inwazyjnej regulowane w zakresie 4 – 45 hPa | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe dla wentylacji nieinwazyjnej regulowane w zakresie 6 – 40 hPa | TAK |  |
|  | Ciśnienie wydechowe dla wentylacji inwazyjnej regulowane w zakresie 0 – 20 hPa | TAK |  |
|  | Ciśnienie wydechowe dla wentylacji nieinwazyjnej regulowane w zakresie 4 – 20 hPa | TAK |  |
|  | Ciśnienie dla terapii CPAP regulowane w zakresie 4 – 20 hPa | TAK |  |
|  | Ośmiostopniowa regulacja wyzwalania wdechu | TAK |  |
|  | Czternastostopniowa regulacja wyzwalania wydechu (5-95% maks. przepływu) | TAK |  |
|  | Prędkość wzrostu ciśnienia regulowana w 6 stopniach | TAK |  |
|  | Prędkość spadku ciśnienia regulowana w 6 stopniach (dla trybów inwazyjnych 1 stopień) | TAK |  |
|  | Trwałość filtra pyłkowego wynosząca 1000h pracy respiratora | TAK |  |
|  | Programowalne przez użytkownika zakresy alarmowe | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | PARAMETRY WYŚWIETLANE | Tak |  |
|  | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie wydechowe |  |  |
|  | Czas trwania wdechu | TAK |  |
|  | Czas trwania wydechu | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu | TAK |  |
|  | Częstość oddechowa | TAK |  |
|  | Aktualna wartość objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Średnia objętość minutowa | TAK |  |
|  | Prezentacja danych statystycznych podczas wentylacji | TAK |  |
|  | Wartości średnie: deltaP, objętość oddechowa, objętość minutowa, przeciek, częstotliwość oddechu, stosunek wdechu do wydechu, procentowy udział oddechów spontanicznych podczas wentylacji | TAK |  |
|  | Wartości aktualne wentylacji | TAK |  |
|  | Dane użytkowania aparatu: czas terapii, ilość dni terapii, czas terapii/dzień, terapie/dzień, procentowe użytkowanie programów | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : Ciśnienie / czas Przepływ /czas Objętość / czas Pętle: Ciśnienie/objętość Przepływ/objętość | TAK |  |
|  | ALARMY | TAK |  |
|  | Podział alarmów wg. priorytetu | TAK |  |
|  | Podział alarmów na fizjologiczne oraz techniczne | TAK |  |
|  | Alarmy fizjologiczne | TAK |  |
|  | Niski IPAP | TAK |  |
|  | Niskie Vt | TAK |  |
|  | Wysokie Vt | TAK |  |
|  | Niska częstość oddechowa | TAK |  |
|  | Wysoka częstość oddechowa | TAK |  |
|  | Wysokie ciśnienie | TAK |  |
|  | Niskie ciśnienie | TAK |  |
|  | Objętość minutowa niska | TAK |  |
|  | Objętość minutowa wysoka | TAK |  |
|  | Bezdech | TAK |  |
|  | Niska wartość O2 | TAK |  |
|  | Wysoka wartość O2 | TAK |  |
|  | Niska wartość SpO2 | TAK |  |
|  | Wysoka wartość SpO2 | TAK |  |
|  | Niska wartość pulsu | TAK |  |
|  | Wysoka wartość pulsu | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
|  | Pojemność akumulatora krytyczna (25%) | TAK |  |
|  | Pojemność akumulatora bardzo krytyczna (10%) | TAK |  |
|  | Awaria akumulatora wewnętrznego | TAK |  |
|  | Błąd zasilania zmienić urządzenie | TAK |  |
|  | Błąd pomiaru O2 | TAK |  |
|  | Błąd pomiaru SpO2 | TAK |  |
|  | Zbyt wysokie ciśnienie | TAK |  |
|  | Odłączenie (pacjenta) | TAK |  |
|  | Zbyt wysoka temperatura | TAK |  |
|  | Błąd obwodu pacjenta | TAK |  |
|  | Wysokie ciśnienie sterujące | TAK |  |
|  | Niskie ciśnienie sterujące | TAK |  |
|  | Ciśnienie ciągle niskie | TAK |  |
|  | Vt ciągle niskie | TAK |  |
|  | Wysokie EPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie stałe | TAK |  |
|  | Start aparatu wadliwy | TAK |  |
|  | Awaria IPC | TAK |  |
|  | Awaria systemu czujników | TAK |  |
|  | Awaria czujnika systemu | TAK |  |
|  | Brak napięcia sieciowego | TAK |  |
|  | Awaria turbiny | TAK |  |
|  | Awaria PC | TAK |  |
|  | Awaria CPU | TAK |  |
|  | Aparat wyłączony | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów fizjologicznych z możliwością podglądu min. 200 ostatnich zdarzeń | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE OPCJONALNE | TAK |  |
|  | Stojak z podstawą jezdną | TAK |  |
|  | Nawilżacz do respiratora | TAK |  |
|  | Moduł do pomiaru SpO2 | TAK |  |
|  | Torba transportowa | Tak |  |
|  | Płucko testowe wielokrotnego użytku | TAK |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy