Numer postępowania: MCM/WSM/ZP25/2020

Załącznik Nr 5.11 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 11

Respirator noworodkowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Respirator noworodkowy | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
|  | Respirator do konwencjonalnej wentylacji oraz wentylacji w trybie HFO dla wcześniaków, noworodków i dzieci o wadze min. od 0,5 do 30 [kg] | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. Koszyk na akcesoria. | TAK |  |
|  | Waga respiratora bez stojaka – max. 23 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego w wentylacji konwencjonalnej oraz HFO min. 130 minut. | TAK |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI | TAK |  |
|  | CMV | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | PTV lub SIPPV | TAK |  |
|  | NIPPV | TAK |  |
|  | nCPAP | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | TAK |  |
|  | Oddech z gwarantowaną objętością z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, SIMV oraz spontanicznej | TAK |  |
|  | Oddech ciśnieniowo kontrolowany z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC/PTV i SIMV oraz spontanicznej | TAK |  |
|  | HFO | TAK |  |
|  | HFO + CMV | TAK |  |
|  | Automatyczne westchnienia w trybie HFO | TAK |  |
|  | nHFO, w trybie nieinwazyjnym | TAK |  |
|  | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów, np. typu Infant Flow | TAK |  |
|  | Wdech manualny | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | TAK |  |
|  | Funkcja tlenoterapii wysokimi przepływami z regulacją stężenia O2 i przepływu w zakresie min. 2 – 30 l/min przy zastosowaniu standardowego obwodu pacjenta. | TAK |  |
|  | PARAMETRY REGULOWANE | TAK |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 300 ml | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowej minimum od 0 do 65 mbar | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 mbar | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 10 l/min | TAK |  |
|  | Czułość wydechowa, minimalny zakres 5-50 % przepływu szczytowego | TAK |  |
|  | HFO – OSCYLACJE O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI | TAK |  |
|  | Częstotliwość oscylacji: min. 3 do 20 Hz | TAK |  |
|  | Ciśnienia DP min. od 4 do 90 mbar | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie MAP w zakresie min. 0 do 45 mbar | TAK |  |
|  | I:E w zakresie od 1:1 do 1:3 | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe dla westchnień w zakresie min. od 0 do 45 mbar | TAK |  |
|  | Czas wdechu dla westchnień w zakresie min. 0,1 do 3,0 sek. | TAK |  |
|  | Częstość oddechów dla westchnień w zakresie min. 1 – 120 odd/min. | TAK |  |
|  | HFO + CMV | TAK |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu minimum od 0 do 65 mbar | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar | TAK |  |
|  | Częstotliwość oscylacji: min. 3 do 20 Hz | Tak |  |
|  | Ciśnienie DP min. od 4 do 90 mbar | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia HFO w fazie wdechowej i wydechowej | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali, rozdzielczość min. 1024 x 768. | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe (PIP) | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP) | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) | TAK |  |
|  | Amplituda ciśnienia przy HFO (ΔP) | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Przeciek | TAK |  |
|  | I:E lub Tinsp. | TAK |  |
|  | Podatność (C) | TAK |  |
|  | Oporność (R) | TAK |  |
|  | C20/C | TAK |  |
|  | DCO2 przy HFO | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
|  | Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów mierzonych parametrów z min. 10 dni | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu krzywej ciśnienia oraz min. 6 trendów mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Funkcja przełączenia ekranu na tryb nocny | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar Et CO2 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 | TAK |  |
|  | - ALARMY | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
|  | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. | TAK |  |
|  | Przecieku | TAK |  |
|  | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE | TAK |  |
|  | - Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury i przepływu, czujnikiem temperatury, kablem do grzełki oraz 3 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków z podgrzewanym ramieniem wdechowym. Komora nawilżacza jednorazowa – 3 szt. | TAK |  |
|  | - Akcesoria do wentylacji nCPAP (Miniflow): - głowica CPAP: 10 szt., - końcówka donosowa: 11 szt. w różnych rozmiarach, - maseczki donosowe: 4 szt. w różnych rozmiarach, - czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka: 11 szt. w różnych rozmiarach | TAK |  |
|  | - Akcesoria do wentylacji nCPAP aktywny (typu Infant Flow): - głowica/generator CPAP: 10 szt., - końcówka donosowa: 3 rozmiary po 10 szt., | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu( NO) | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków | TAK |  |
|  | Czujnik przepływu wielorazowy (do sterylizacji w autoklawie) – 1 szt. Możliwość stosowania czujników jednorazowych, w zestawie 3 szt. | TAK |  |
|  | Filtr bakteryjny jednorazowego użytku – 10 szt. | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do montażu na kolumnie | TAK |  |
|  | Noworodkowe płuco testowe | TAK |  |
|  | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: USB, RS232, VGA, Ethernet | TAK |  |
|  | Aparat musi posiadać wtyki podłączenia gazów medycznych do gniazd w systemie DIN. | TAK |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy