Numer postępowania: MCM/WSM/ZP25/2020

Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 1

Aparat do szybkiego toczenia płynów

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Aparat do szybkiego toczenia płynów | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
|  | Programowanie podaży jedno- lub dwukanałowej | Tak |  |
|  | Programowanie dawki i szybkości podaży dla każdego kanału oddzielnie | TAK |  |
|  | Programowanie w jednostkach objętości lub jednostkach masy | TAK |  |
|  | Programowanie czasu infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość podawania płynów z różnych źródeł: dwie butelki jednocześnie; butelka i strzykawka jednocześnie | TAK |  |
|  | Kalkulacja dawki | TAK |  |
|  | Współpraca ze wszystkimi typami strzykawek z zakresu 3 – 50/60 ml | TAK |  |
|  | Dokładność dozowania +/- 5%; zestaw (dren) zachowuje dokładność programowanej podaży przez okres 48 h ciągłej pracy | TAK |  |
|  | Możliwość przetaczania krwi i preparatów krwiozastępczych, kasetka wbudowana w dren posiada sztywną komorę pompującą i sprężystą membranę działającą na zasadzie ssąco- tłoczącej. | TAK |  |
|  | Pompa wyświetla ilość podaną z każdego kanału oddzielnie oraz łączną wielkość podaży |  |  |
|  | Pułapka powietrza – dren posiada specjalną komorę do wyłapywania powietrza bez przerywania pracy pompy (poj. około 1 ml) | TAK |  |
|  | Możliwość usuwania powietrza z drenu bez odłączania od pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie zestawu przed wolnym przepływem | TAK |  |
|  | programowana podaż wielostopniowa (wieloetapowa ) | TAK |  |
|  | Stały pomiar ciśnienia w linii i wyświetlenie ciśnienia panującego w układzie | TAK |  |
|  | Liniowe programowanie ciśnienia okluzji w zakresie 52-776 mmHg | TAK |  |
|  | Funkcja pauzy | TAK |  |
|  | alarmy dźwiękowe (z regulowaną głośnością) i świetlne m.in: koniec infuzji, koniec pauzy, okluzja, infuzja w trybie KVO, powietrze w drenie, rozładowanie baterii | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim – łatwa intuicyjna obsługa | TAK |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy