Numer postępowania: MCM/WSM/ZP25/2020

Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 9

Materac przeciwodleżynowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Materac przeciwodleżynowy | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
|  | Oferowany materac będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie II a, przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od I do IV). | TAK |  |
|  | Materac zbudowany z 20 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych wykonanych z nylonu i poliuretanu. Ostatnich 5 komór - specjalna sekcja na pięty wykonanych z poliuretanu, dla rozróżnienia w innej kolorystyce. | TAK |  |
|  | Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 12 – minutowym | TAK |  |
|  | Wysokość komór materaca 20 cm. | TAK |  |
|  | Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 32 mmHG przez cały czas pracy materaca, tzw. materac niskociśnieniowy. | TAK |  |
|  | Materac układany bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania, z ruchomą ramą łóżka | TAK |  |
|  | Materac o wymiarach 200x90x20, dostosowany do standardowego szpitalnego łóżka | TAK |  |
|  | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe i szybkie usunięcie pojedynczych komór spod leżącego pacjenta. Na wyposażeniu 2 szt dodatkowych zatyczek. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku oraz w każdym narożu uchwyty do mocowania prześcieradła. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w oznaczoną funkcję CPR – podwójny zawór szybkiego spustu powietrza w czasie poniżej 15 sek., umiejscowiony od strony głowy pacjenta, w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji. | TAK |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 6 godz. |  |  |
|  | Na wyposażeniu materaca: - węże powietrza zakończone szybkozłączką, -2 zatyczki blokady powietrza | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (wodoodporny), z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach. Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej. | TAK |  |
|  | Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji. Możliwość prania pokrowca w temp. 60º | TAK |  |
|  | Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażona w: - system pracy dostosowujący parametry pracy dla realizacji terapii odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej) włącznie, - panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych zmian ustawień, modyfikacji parametrów pracy systemu, - funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia) - funkcję wyboru trybu statycznego i dynamicznego - funkcję maksymalnego napełnienia wszystkich komór - alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, serwisowy oraz awarii zasilania - wyłącznik alarmu dźwiękowego - blokada automatyczna funkcji -wskaźnik gotowości materaca do pracy, -podwójny wąż powietrza zakończony szybkozłączkami -filtr przeciwpyłowy - zaczepy do zawieszania na ramie łóżka | TAK |  |
|  | Wydajność pompy nie mniej 8l/min. Waga pompy nie więcej niż 2,5 kg | TAK |  |
|  | Poziom głośności pracy pompy max. 45 dB | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka lub postawienia na płaskiej powierzchni | TAK |  |
|  | System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200 kg włącznie, bez wagi minimalnej. | TAK |  |
|  | Klasa II a, IP24 | TAK |  |
|  | Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 HZ. | TAK |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy