Numer postępowania: MCM/WSM/ZP33/2019 Załącznik Nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia, warunków gwarancji oraz szkoleń Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Bronchofiberoskopu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu. Uwaga: Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

| L.P. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH | Wymagania | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy 2019r. | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |  |
|  | Gwarancja pełna min. 24 miesiące | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawami i wymaganymi przeglądami technicznymi ponosi Wykonawca | Tak |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min.10 lat | Tak |  |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji max 24 h od chwili zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
|  | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych aparat zastępczy o podobnych parametrach | Tak |  |  |
|  | Bronchofiberoskop Diagnostyczno-terapeutyczny 1 szt. |  |  |  |
|  | Średnica wziernika roboczego max 6,0mm | Tak |  |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału roboczego 2,7 mm | Tak |  |  |
|  | Długość robocza 590mm-600mm | Tak |  |  |
|  | Długość całkowita max 900 mm | Tak |  |  |
|  | Kąt widzenia min 120º | Tak |  |  |
|  | System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii | Tak |  |  |
|  | Oznaczenie położenia dioptrii na okularze | Tak |  |  |
|  | Głębia ostrości 3-50 mm | Tak |  |  |
|  | Dioptrie: +3 ~ –8 dptr. | Tak |  |  |
|  | Zamontowane na stałe przyłącze ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 180/130 stopni | Tak |  |  |
|  | Dźwignia regulacji wyginania kątowego z oznaczeniem kierunku zagięcia na dźwigni (góra/dół) | Tak |  |  |
|  | Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu LUER | Tak |  |  |
|  | Bronchofiberoskop przystosowany do wykonywania zabiegów elektrochirurgicznych | Tak |  |  |
|  | Koniec dystalny endoskopu wyposażony w min 2 światłowody | Tak |  |  |
|  | Dowolność mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów przeznaczonych do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich | Tak |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji w ETO | Tak |  |  |
|  | Walizka wyposażona w ruchomy uchwyt do przenoszenia oraz w 2 zamki typu zatrzask, zamykane kluczem | Tak |  |  |
|  | Certyfikowany medycznie, manometryczny tester szczelności endoskopu z ręczną pompą | Tak |  |  |
|  | Pełna współpraca z oferowanym źródłem światła | Tak |  |  |
|  | Źródło światła 1 szt. |  |  |  |
|  | Dioda LED | Tak |  |  |
|  | Moc 50 W | Tak |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła | Tak |  |  |
|  | Żywotność diody min 50 000 godz | Tak |  |  |
|  | Intensywność światła min 42 000 Lux | Tak |  |  |
|  | Temperatura barwowa 5000K do 5300K | Tak |  |  |
|  | Waga max 1,8 kg | Tak |  |  |
|  | Wymiary max 120x120x170 mm | Tak |  |  |
|  | Napięcie zasilania 100-240V | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość 50/60Hz | Tak |  |  |

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Nie udzielenie odpowiedzi lub nie wypełnienie któregokolwiek pola lub niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany  powyżej i wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy