Numer postępowania: MCM/WSM/ZP29/2019 Załącznik Nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia, warunków gwarancji oraz szkoleń Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę respiratora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu. Uwaga: Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametry oferowane” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Respirator wysokiej klasy dla dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii   – 1 szt

| #### Lp. | ## OPIS | Wymogi graniczne | ## Odpowiedź oferenta TAK/NIE | ## Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Oferent/Producent | ### Podać |  |  |
|  | ### Nazwa i typ respiratora | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Aparat rekondycjonowany , rok produkcji min. 2014 | TAK |  |  |
| #### I | #### WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | TAK |  |  |
|  | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na nie mniej niż 0,5 godziny pracy | TAK |  |  |
|  | Podczas pracy respiratora na zasilaniu akumulatorowym możliwość użycia dodatkowego akumulatora i jego wymiany na nowy naładowany bez przerwy w pracy respiratora. | TAK |  |  |
| II | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist - IPPV | TAK |  |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP lub Bi-Level lub DuoPAP lub APRV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | TAK |  |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | ### TAK |  |  |
|  | Wdech manualny | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC lub AutoFlow lub APV lub VC+ | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC lub TC lub TRC | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS lub PAV zgodny z algorytmem Younesa lub NAVA | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | TAK |  |  |
| #### III | #### PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | TAK |  |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 6 do150 l/min | TAK |  |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 | TAK |  |  |
|  | Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s | TAK |  |  |
|  | Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 40 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | TAK |  |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 l/min | TAK |  |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. | TAK |  |  |
| #### IV | #### POMIARY PARAMETRÓW |  |  |  |
|  | Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji, dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych pomiędzy pacjentami | TAK |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
|  | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
|  | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |  |
|  | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |  |
|  | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |  |
|  | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | TAK |  |  |
|  | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK |  |  |
|  | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK |  |  |
| 60 | Możliwość monitorowania ETCO2 w aparacie | TAK |  |  |
| V | MONITOR GRAFICZNY |  |  |  |
|  | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK Podać przekątną całkowitą |  |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | TAK |  |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |  |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz, ekran itp. informujący o podstawowych parametrach wentylacji przy uszkodzeniu ekranu głównego | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji krzywych i pętli na ekranie | TAK |  |  |
|  | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | Tak Podać |  |  |
| #### VI | #### ALARMY / SYGNALIZACJA |  |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |  |
| #### VII | #### INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Alarm wizualny widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 3600 | TAK |  |  |
|  | Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemy wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulowanego wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP lub BILEVEL lub APRV | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |  |
|  | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | TAK |  |  |
|  | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu. | TAK |  |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW lub wzrostu | TAK |  |  |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | ### TAK Podać |  |  |
|  | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora 2 kpl. wielorazowe | ### TAK |  |  |
|  | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora 2 kpl wielorazowe | ### TAK |  |  |
|  | Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora | ### TAK |  |  |
|  | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | ### TAK |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednopacjenowy– 10 szt. na aparat | ### TAK |  |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | ### TAK |  |  |
|  | Nebulizator wielorazowy niewymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD<4.0 µm. Kompletny zestaw T+ drugi wielorazowy element, nebulizujący umieszczony w układzie oddechowym. | ### TAK |  |  |
| #### 99 | #### Akcesoria do pomiaru ETCO2 | #### Tak |  |  |
| #### VIII | #### POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja; dostawa do każdego aparatu) | TAK |  |  |
|  | Prospekt z listą części katalogowych dodatkowego doposażenia (przy dostawie aparatu) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24miesiące | TAK |  |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Nie udzielenie odpowiedzi lub nie wypełnienie któregokolwiek pola lub niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy