|  | Numer postępowania: MCM/WSM/ZP18/2019 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Aparatu do znieczuleń | Załącznik Nr 2 do SIWZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa aparatu…………………………………………………………………….. | Podać |  |
|  | Producent: ………………………………………………………………………. | Podać |  |
|  | Typ/model : …………………………………………………………………… | Podać |  |
|  | Aparat do znieczuleń podstawowej klasy | Wymagane | Oferowany parametr |
|  | Urządzenie rok produkcji 2018 lub nowsze | TAK |  |
|  | Możliwość finansowania: 60 miesięcznych równych ratach | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wsparcie techniczne oraz dostęp do części zamiennych na min.10 lat | TAK |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na pendrive. | TAK |  |
|  | Parametry | TAK |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych. | TAK |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła, hamulce minimum dwóch kół. Koła nie rysujące wykładziny sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | TAK |  |
|  | Minimum 3 gniazda 230 V AC 50 Hz– gniazda z bezpiecznikami automatycznymi. | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych. | TAK |  |
|  | Zasilanie w gazy (O2,powietrze,N2O) z centralnej sieci szpitalnej w standardzie DIN. | TAK |  |
|  | Węże wysokociśnieniowe (O2,powietrze,N2O) kodowane odpowiednimi kolorami. | TAK |  |
|  | Półka na butle awaryjne na tylnej ścianie aparatu. Uchwyty do 10 l butli O2 i N2O . | TAK |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, powietrza i podtlenku azotu. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja stężeń O2 i przepływu świeżych gazów . | TAK |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów. | TAK |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | TAK |  |
|  | Pneumatyczny sterowany elektronicznie mieszalnik gazów. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | TAK |  |
|  | Automatyczne odcięcie dopływu podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | TAK |  |
|  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria. | TAK |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | TAK |  |
|  | Światło LED z płynną regulacją natężenia. | TAK |  |
|  | Max masa aparatu z parownikami: nie większa niż 160 kg. | TAK |  |
|  | Układ oddechowy | TAK |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności: minimum do 70 l/min. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i maksymalnej pojemności 1,5 l. | TAK |  |
|  | Pochłaniacze dwutlenku węgla jednorazowe o budowie przeziernej i maksymalnej pojemności 1,5 l. - 2 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia. | TAK |  |
|  | Wymiana pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe podczas znieczulenia bez rozszczelniania układu i bez stosowania narzędzi. | TAK |  |
|  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z instalacji centralnej | TAK |  |
|  | Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie /panelu anestezjologicznym (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów | TAK |  |
|  | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej. | TAK |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy nadający się do sterylizacji w autoklawie (włączając w to czujniki przepływu). | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support). Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ręczny. | TAK |  |
|  | Przełączanie jednostopniowe wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną przy pomocy dźwigni/przełącznika mechanicznego . | TAK |  |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | TAK |  |
|  | Zakres możliwej do osiągnięcia objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | TAK |  |
|  | System alarmów | TAK |  |
|  | Alarm niskiej pojemności minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV) z regulowanymi progami górnym i dolnym. | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | TAK |  |
|  | Alarm Apnea. | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia lub braku zasilania w gazy: O2, powietrze, N2O | TAK |  |
|  | Pomiary i obrazowanie | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych. | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej (TV). | TAK |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej (MV). | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP. | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu: minimum 15". | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | TAK |  |
|  | Ekran główny respiratora aparatu do znieczulenia niewbudowany. | TAK |  |
|  | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu min.w poziomie . | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora z zapisaniem konfiguracji na stałe. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. | TAK |  |
|  | Prezentacja pętli: | TAK |  |
|  | 1) ciśnienie / objętość; | TAK |  |
|  | 2) przepływ / objętość. | TAK |  |
|  | Prezentacja podczas całego znieczulenia podatności układu oddechowego na ekranie wentylatora. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania minimum 3 wzorcowych pętli spirometrycznych z podaniem czasu zapisania krzywej. | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Parownik | TAK |  |
|  | Uchwyt dla minimum dwóch parowników typu Selectatec | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Minimum jedno gniazdo aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie. | TAK |  |
|  | Ssak | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacja podciśnienia, z pojemnikami wielorazowymi min.1,0 l do wymiennych wkładów. | TAK |  |
|  | Wymienne wkłady: minimum 5 szt.(zestaw startowy). | TAK |  |
|  | System testowania aparatu | TAK |  |
|  | Automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | TAK |  |
|  | Możliwość ominięcia testu w sytuacjach nagłych. | TAK |  |
|  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu. | TAK |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na CD lub pendrive. | TAK |  |
|  | MONITOR | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do transportu: wygodny uchwyt umożliwiający użycie dwóch rąk jednocześnie, waga max. 4,5 kg. | TAK |  |
|  | Duże, czytelne światło alarmu. Kolor alarmu zależny od stopnia ważności. | TAK |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy min. 180 min. Czas ładowania poniżej 4h do 90% pojemności baterii | TAK |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
|  | Klawisze bezpośredniego dostępu, min. NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów, powrót do ekranu głównego, trendy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o port synchronizacji z defibrylatorem oraz port do systemu przywoływania pielęgniarki. | TAK |  |
|  | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. | TAK |  |
|  | Ekran monitora, dotykowy w technologii pojemnościowej, wysokiej jakości, o przekątnej min. 12" i rozdzielczości min. 1280x800. Możliwość podłączenia ekranu powielającego | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania min. 6 krzywych wraz z odpowiadającymi parametrami cyfrowymi oraz dodatkowych 4 pól numerycznych. Możliwość wyświetlania ekranu dużych cyfr | TAK |  |
|  | Ustawienia | TAK |  |
|  | Możliwość nawigacji menu monitora z automatyczną rekonfiguracja ekranu umożliwiająca jednoczesny podgląd wszystkich mierzonych parametrów i krzywych. | TAK |  |
|  | Automatyczna rekonfiguracja ekranu po pojawieniu się nowych mierzonych parametrów (modułu, przewody). | TAK |  |
|  | Min. 7 różnych konfigurowalnych trybów monitora, umożliwiających zapis różnych ustawień ekranu (kolory, parametry, krzywe, limity alarmowe). | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe, schemat uzależniony od stopnia alarmu. Alarm powinien być reprezentowany przez: - informację tekstową - migającą wartość parametru, który przekroczył granicę - alarm dźwiękowy o zróżnicowanym sygnale w zależności od stopnia - lampkę alarmu | TAK |  |
|  | Min. 3 kategorie alarmów, dodatkowo alarmy informacyjne (techniczne) | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych - automatyczne dopasowanie w zależności od obecnie wskazywanych wartości | TAK |  |
|  | Pauza alarmu min. 2 min. | TAK |  |
|  | Historia alarmów min. 20 przypadków z zapisem daty, stopnia oraz opisem alarmu. | TAK |  |
|  | Trendy | TAK |  |
|  | Trendy numeryczne i graficzne z min. 72h (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. | TAK |  |
|  | Autotest monitora zwiększający bezpieczeństwo | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor - wydruk możliwy podczas transportu. | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Pomiar EKG z 3 lub 5 elektrod. W komplecie przewód główny oraz odprowadzenia 5 elektrodowe. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na min. 3 polach krzywych. | TAK |  |
|  | Częstość akcji serca min. 30 -300 ud./min. | TAK |  |
|  | Wykrywanie arytmii z min. 4 odprowadzeń jednocześnie. Min. 16 rodzajów arytmii. Alarm arytmi z podaniem nazwy zaburzenia rytmu. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania siatki EKG | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora, prezentacja stymulacji na krzywej EKG. | TAK |  |
|  | Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG. | TAK |  |
|  | Częstość oddechu min. 5 -120 odd/min | TAK |  |
|  | SpO2 | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji w technologii TruSignal lub Masimo odpornej na artefakty ruchowe i niską perfuzję. | TAK |  |
|  | Zakres SpO2 min. 1-100% | TAK |  |
|  | NIBP | TAK |  |
|  | Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubową w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa. Skokowa deflacja mankietu. Przewód zakończony szybkozłączką umożliwiającą wymianę mankietu bez wkręcania. W komplecie przewód oraz mankiety dla dzieci i dorosłych oran mankiet stożkowy dla otyłych na przedramie. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru NIBP min. 10 - 290 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar NIBP ręczny, pilny lub automatyczny w zakresie min. 1 - 120 min. | TAK |  |
|  | Możliwość zastopowania inflacji w dowolnym momencie przy pomocy przycisku funkcyjnego. | TAK |  |
|  | Pozostałe | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury powierzchniowej z możliwością rozbudowy o drugi kanał temperatury bez udziału serwisu. W komplecie przewód i czujnik na skórę | TAK |  |
|  | Pomiar min. 2 kanałów ciśnienia krwawego . Zakres min. -40 -320mmHg | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiarowy CO2 (kapnografia). Moduł wymienny między tego typu monitorami. | TAK |  |

...................................................................

miejsce, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy