## Pakiet Nr 1
WARTOŚĆ SZACUNKOWA
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet. /szt. | Ilość kompl./ szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych
ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO
1. | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego 127° i 132° w 11 rozmiarach i długościach od 98mm do 126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Dostawca musi zapewnić instrumentarium do operacji metodami małoinwazyjnymi. Wymagana dostępność trzpienia endoprotezy stawu biodrowego anatomicznie dopasowanego do kończyny (prawy, lewy), wykonanego ze stopu tytanu , w części proksymalnej napylanego hydroksyapatytem, w części dystalnej polerowanego (w 8 dostępnych rozmiarach z offsetem od 37,2 do 53,2mm) |  | 40
2. | Panewka typu pressfit wykonana z tytanu pokryta porowatym tytanem lub hydroksyapatytem, w pełnym asortymencie rozmiarów (o rozmiarach zewnętrznych od 40mm do 72mm), z możliwością wyboru panewki z otworami (3-5 otworów) uzupełnianych śrubami; w strefie równikowej panewki dodatkowy press-fit o wartości 1,8mm; wymagana dostępność panewki gwintowanej i zatrzaskowej; w zestawie zaślepki. |  | 40
3. | Wkładka polietylenowa (polietylen III generacji o zwiększonej odporności mechanicznej i oksydacyjnej (bez dodatków organicznych) do głów 28mm i 32mm |  | 35
4. | Wkładka ceramiczna (średnica wewnętrzna musi roznąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28-36mm) |  | 5
5. | Głowa metalowa (w średnicach 28mm i 32mm; w przynajmniej 5 długościach szyjki) |  | 35
6. | Głowa cermiczna (w minimum 3 długościach szyjki, o średnicy 28-36mm) |  | 5
7. | Ostrze do piły kompatybilne z użyczonym systemem napędowym |  | 35
8. | Śruby panewkowe w różnych rozmiarach 16-40mm o średnicy 6,5mm. |  | 30
9. | Trzpień metalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem; dostępny w rozmiarach offsetu 37,5 i 44 (9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją) |  | 30
10. | Głowa metalowa (o średnicy 22mm, 28mm i 32mm) z minimum 4 różnymi długościami szyjek. |  | 30
11. | Panewka cementowana polietylenowa (z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej bez dodatków organicznych), z kołnierzem presuaryzacyjnym dla głów 32mm w pełnym zakresie rozmiarów od 44 do 68mm |  | 15
12. | Panewka bipolarna sferyczna, o średnicy zewnętrznej od 41 do 61mm w minimum 18 rozmiarach |  | 15
13. | Korek kanału szpikowego w średnicach 8-16mm w kształcie stożka w minimum 5 rozmiarach, wykonany z PMMA |  | 30
14. | Zestaw do próżniowego mieszania cementu ze strzykawką do podawania. |  | 30
15. | Cement kostny o niskiej gęstości z antybiotykiem 40g. |  | 45
RAZEM PAKIET NR 1 |  |  |  | 0 | 0 | x | 0 | x
W zakresie pakietu 1 - każdorazowo nieodpłatnie: 1. Dostarczenie pełnego i sprawnego instrumentarium do endoprotezoplastyki, zgodnego ze specyfikacją producenta. 2.Dostarczenie i użyczenie do każdego zabiegu napędów akumulatorowych przeznaczonych do endoprotezoplastyki (o odpowiedniej mocy i dokładności) 3. Zamawiający wymaga szkoleń zewnętrznych z zakresu endoprotezoplastyki bezcementowej stawu biodrowego na koszt Wykonawcy.
UWAGA ! Przedmiot zamówienia określony w formularzu asortymentowo - cenowym stanowi asortyment standardowy. Ceny poszczególnych części składowych występujących w danej pozycji formularza Wykonawca zobowiązany jest podać, wypełniając kolumnę I powyższej tabeli. Jeżeli Wykonawca dysponuje jeszcze innymi częściami składowymi niż wymienione w kolumnie I (lub dodatkowymi) elementami niezbędnymi do realizacji tego przedmiotu zamówienia,Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyszczególnienia ich w kolumnie I powyższej tabeli wraz z podaniem ich cen jednostkowych netto. Podane ilości są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu tylko niezbędnych części do przeprowadzenia zabiegu.
……………………………………………………………………….
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 2
WARTOŚĆ SZACUNKOWA
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/ szt. | ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych
ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO
PAKIET NR 2
1. | Endoproteza stawu kolanowego pierwotna czteroelementowa, cementowana; element udowy w 9 rozmiarach wykonany z CoCr w wersji z wycięciem PCL lub z zachowaniem PCL.element piszczelowy ze stop CoCr w 8 rozmiarach;wkładka stawowa w wersji CR i PS w 7 grubościach (8-24mm) blokowana w płycie piszczelowej na całym obwodzie o profilu łuku sferycznego umożliwiającym rotację w głębokim zgięciu do 20° dla wersji PS i 25° dla wersji CR bez konieczności stosowania opcji mobile bearing. Komponent rzepkowy w 4 grubościach. Element udowy o profilu jednoosiowym w AP i ML. Dostępny w pełni kompatybilny system rewizyjny dający możliwość zastosowania trzpieni zarówno na udzie jak i piszczeli, offsetów, augumentacji kości udowej i piszczelowej oraz wkładki zwiększającej restrykcje w płaszczyźnie ML oraz rotacji zewnętrznej i wewnętrznej |  | 20 |  |  |  |  | część udowa: …………... zł część piszczelowa: …………….. zł wkładka stawowa: ……………... zł
2. | Endoproteza stawu kolanowego cementowana i bezcementowa w 8 rozmiarach, komponent piszczelowy niepolerowany z wkładką mocowaną zatrzaskowo pięciopunktowym, obwodowym mechanizmem, opcjonalny element piszczelowy typu allpoly w wersji CS i PS. Zamawiający wymaga dostępności wkładek CR, CS, PS w minimum 6 rozmiarach i wkładek zapewniających półzwiązanie endoprotezy w minimum 9 wysokościach. Zamawiający wymaga wkładek kolanowych o profilu umożliwiającym rotacje zewnętrzną / wewnętrzną piszczeli do minimum 20° w głębokim zgięciu bez stosowania rozwiązań typu mobile bearing. System kolanowy o jednopromieniowym łuku na komponencie udowym dla funkcjonalnego zakresu ruch (od 10° do 110° włącznie ) Wkładki z polietylenu o udokumentowanych klinicznie parametrach wytrzymałości na ścieranie i utlenianie bez dodatków substancji organicznych. Zamawiający wymaga możliwości zastosowania kompatybilnch płyt piszczelowych umożliwiających dokręcenie przedłużki cementowanej w minimum 2 długości w 3 średnicach) i augmentacji piszczeli w 2 wysokościach oraz opcjonalnej dostępności (w ciągu 48h od telefonicznego zamówienia) kompatybilnego systemu rewizyjnego (trzpienie bezcementowe udowe i piszczelowe, augmentacja piszczeli i uda-tylne (2 grubości) i dystalne (3 grubości); offsety uda i piszczeli w zakresie 360° i wartościach do 8mm włącznie).Zamawiający wymaga aby instrumentarium pozwalało na tylno- i przednioreferencyjne docięcie uda, zawierało balanser do funkcjonalnego balansu stawu i tkanek miękkich, umożliwiało wewnątrzszpikowe osiowanie uda przy pomocy pręta elastycznego i piszczeli oraz było kompatybilne z systemem nawigacji komputerowej dla optymalizacji dopasowania komponentów protezy do pacjenta. Opcjonalnie dostępne też implanty antyalergiczne o pwierzchni tytanowo-niobowej. System zapewnia dowolne łączenie elementów pierwotnych z rewizyjnymi w zakreise opracowania uda i piszczeli. |  | 15 |  |  |  |  | część udowa: ……………... zł część piszczelowa: ……………….. zł wkładka stawowa: ……………... zł
3. | Endoproteza stawu kolanowego cementowana i bezcementowa w 8 rozmiarach, komponent piszczelowy niepolerowany z wkładką mocowaną zatrzaskowo pięciopunktowym, obwodowym mechanizmem, opcjonalny element piszczelowy typu allpoly w wersji CS i PS. Zamawiający wymaga dostępności wkładek CR, CS, PS w minimum 6 rozmiarach i wkładek zapewniających półzwiązanie endoprotezy w minimum 9 wysokościach. Zamawiający wymaga wkładek kolanowych o profilu umożliwiającym rotacje zewnętrzną / wewnętrzną piszczeli do minimum 20° w głębokim zgięciu bez stosowania rozwiązań typu mobile bearing. System kolanowy o jednopromieniowym łuku na komponencie udowym dla funkcjonalnego zakresu ruch (od 10° do 110°włącznie ) Wkładki z polietylenu o udokumentowanych klinicznie parametrach wytrzymałości na ścieranie i utlenianie bez dodatków substancji organicznych. Zamawiający wymaga dostępności i komisowego utrzymania płyt piszczelowych umożliwiających dokręcenie przedłużki cementowanej w minimum 2 długości w 3 średnicach) i augmentacji piszczeli w 2 wysokościach oraz opcjonalnej dostępności (w ciągu 48h od telefonicznego zamówienia) kompatybilnego systemu rewizyjnego (trzpienie bezcementowe udowe i piszczelowe, augmentacja piszczeli i uda-tylne (2 grubości) i dystalne (3 grubości); offsety uda i piszczeli w zakresie 360° i wartościach do 8mm włącznie).Zamawiający wymaga aby instrumentarium pozwalało na tylno- i przednioreferencyjne docięcie uda, zawierało balanser do funkcjonalnego balansu stawu i tkanek miękkich, umożliwiało wewnątrzszpikowe osiowanie uda przy pomocy pręta elastycznego i piszczeli oraz było kompatybilne z systemem nawigacji komputerowej dla optymalizacji dopasowania komponentów protezy do pacjenta. Opcjonalnie dostępne też implanty antyalergiczne o pwierzchni tytanowo-niobowej. System zapewnia dowolne łączenie elementów pierwotnych z rewizyjnymi w zakreise opracowania uda i piszczeli. |  | 5 |  |  |  |  | część udowa: …………….. zł część piszczelowa: ………………...zł wkładka stawowa: …………….. zł podkładka piszczelowa: ………………..zł przedłużka cementowana: ……………….zł
4. | Ostrze do piły kompatybilne z użyczonym systemem napędowym. |  | 40
5. | Zestaw do próżniowego mieszania cementu. |  | 40
6. | Cement kostny z antybiotykiem 40g. |  | 40
RAZEM |  | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x
W zakresie pakietu Nr 2 - każdorazowo nieodpłatnie: 1. Dostarczenie pełnego i sprawnego instrumentarium do endoprotezoplastyki, zgodnego ze specyfikacją producenta. 2.Dostarczenie i użyczenie do każdego zabiegu napędów akumulatorowych przeznaczonych do endoprotezoplastyki (o odpowiedniej mocy i dokładności) 3. Zamawiający wymaga szkoleń zewnętrznych z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego na koszt Wykonawcy.
UWAGA ! Przedmiot zamówienia określony w formularzu asortymentowo - cenowym stanowi asortyment standardowy. Ceny poszczególnych części składowych występujących w danej pozycji formularza Wykonawca zobowiązany jest podać, wypełniając kolumnę I powyższej tabeli. Jeżeli Wykonawca dysponuje jeszcze innymi niż wymienione w kolumnie I (lub dodatkowymi) elementami niezbędnymi do realizacji tego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyszczególnienia ich w kolumnie I niniejszej tabeli wraz z podaniem ich cen jednostkowych netto. Podane ilości są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu tylko niezbędnych części do przeprowadzenia zabiegu.
……………………………………………………
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 3
WARTOŚĆ SZACUNKOWA
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/szt. | Ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych
SYSTEM KABLOWO-PŁYTOWY DO ZABIEGÓW REWIZYJNYCH
PAKIET NR 3
1. | System płytowo-kablowy do zabiegów rewizyjnych z plecionki metalowy lub chromo-kablowy o grubościach 1,6mm i 2mm. System płyt hakowych i prostych - płyty hakowe w 9-ciu rozmiarach do 210 mm, płyty proste kompresyjne w czterech długościach , 5-11 otworowe | x | x | x | x | x | x | x
1.1 | Kable |  | 10
1.2 | Płyty |  | 2
RAZEM |  | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x
W zakresie pakietu Nr 3 - nieodpłatnie: 1. Dostarczenie pełnego i sprawnego instrumentarium, zgodnego ze specyfikacją producenta wraz z kompletem implantów na okres trwania umowy
UWAGA ! Przedmiot zamówienia określony w formularzu asortymentowo - cenowym stanowi asortyment standardowy. Ceny poszczególnych części składowych występujących w danej pozycji formularza Wykonawca zobowiązany jest podać, wypełniając kolumnę I powyższej tabeli. Jeżeli Wykonawca dysponuje jeszcze innymi niż wymienione wyżej (lub dodatkowymi) elementami niezbędnymi do realizacji tego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyszczególnienia ich w kolumnie I niniejszej tabeli wraz z podaniem ich cen jednostkowych netto. Podane ilości są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu tylko niezbędnych części do przeprowadzenia zabiegu.
……………………………………………………
Data i podpis Wykonawcy