Milicz, 21.06.2013 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP12/2013

WYKONAWCY

Dotyczy: 	postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy: Pakiet nr 15 – Staplery i ładunki do staplerów

Wnosimy o dopuszczenie w pozycjach nr 13, 14, 15 i 16 w/w pakietu możliwości zaoferowania równoważnych jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach bez łamanej głowicy, ale posiadające inne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie główki staplera po dokonaniu zespolenia. Staplery które chcemy Państwu zaproponować były już używane w Państwa szpitalu w poprzednich latach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający  dopuści w pozycjach nr 13, 14, 15 i 16 w/w pakietu możliwość zaoferowania równoważnych jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach bez łamanej głowicy, ale posiadające inne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie główki staplera po dokonaniu zespolenia.

PYTANIE NR 2: Dotyczy: Pakiet nr 15 – Staplery i ładunki do staplerów

Prosimy o potwierdzenie czy w pozycjach od 1 do 12 podane przez Zamawiającego rozmiary staplerów liniowych do zamykania na głucho i ładunków do nich oznaczają długość linii szwu staplera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że w pozycjach od 1 do 12 podane przez Zamawiającego rozmiary staplerów liniowych do zamykania na głucho i ładunków do nich, oznaczają długość linii szwu staplera.

PYTANIE NR 3: Dotyczy DIWZ: Pakiet 3 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku w żelu przeznaczonego do ran z małym i średnim wysiękiem, przeznaczonego do ran z martwią suchą i rozpływową, owrzodzeniach nowotworowych, do dekontaminacji rany z ryzykiem infekcji, w ranach oparzeniowych i przewlekłych, regulującego bilans wilgoci w ranie, pochłaniającego przykre zapachy z możliwością stosowania przez 6 tygodni od momentu pierwszego otwarcia opakowania, w opakowaniach 20 ml z harmonijką ułatwiającą dozowanie preparatu. Czy do wyliczeń przyjąć 1ml=1g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku w żelu przeznaczonego do ran z małym i średnim wysiękiem, przeznaczonego do ran z martwią suchą i rozpływową, owrzodzeniach nowotworowych, do dekontaminacji rany z ryzykiem infekcji, w ranach oparzeniowych i przewlekłych, regulującego bilans wilgoci w ranie, pochłaniającego przykre zapachy z możliwością stosowania przez 6 tygodni od momentu pierwszego otwarcia opakowania, w opakowaniach 20 ml z harmonijką ułatwiającą dozowanie preparatu. Do wyliczeń przyjąć 1ml=1g.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakiet 3 poz. 2, 4 i 12

Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie pozycji, na które Zamawiający wyraził zgodę oraz powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 2, 4 i 12 z  Pakietu 3 do oddzielnego pakietu nr 3A, który Zamawiający zamieścił na stronie w poprawionym załączniku Nr 2.

PYTANIE NR 5:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 15 w staplerach okrężnych, liniowych prostych oraz liniowych tnąco-szyjących oraz kompatybilnych ładunkach wymaga zaoferowania zszywek tytanowych, które są wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego. Doświadczenia kliniczne  wskazują, iż linia zszywek powstała przy użyciu staplerów posiadających zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości, jest pewniejsza, zszywki są zawsze prawidłowo uformowane w kształt litery „B”, zwłaszcza w grubej, zmienionej chorobowo tkance. Ta cecha jest bardzo ważna z punku widzenia powodzenia całego zabiegu, bezpieczeństwa pacjenta i szybkości gojenia się tkanek. Zszywki wykonane z tradycyjnego drutu o przekroju okrągłym mają tendencję do odkształcania się przy zespalaniu grubych tkanek, co może doprowadzić do powstania nieszczelności, przetoki i konieczności reoperowania pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści w pakiecie 15 w staplerach okrężnych, liniowych prostych oraz liniowych tnąco-szyjących oraz kompatybilnych ładunkach możliwość zaoferowania zszywek tytanowych, które są wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego.

PYTANIE NR 6:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w Pakiecie 15 pozycji 1,2,3,4 wymaga zaoferowania staplerów liniowych jednorazowego użytku oraz kompatybilnych ładunków 60mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (do tkanki cienkiej) oraz 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu (do tkanki grubej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 pozycji 1,2,3,4 możliwość zaoferowania staplerów liniowych jednorazowego użytku oraz kompatybilnych ładunków 60mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (do tkanki cienkiej) oraz 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu (do tkanki grubej).

PYTANIE NR 7:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w Pakiecie 15 pozycji 5,6,7,8 wymaga zaoferowania staplerów liniowych jednorazowego użytku oraz kompatybilnych ładunków 45mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (do tkanki cienkiej) oraz 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu (do tkanki grubej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 pozycji 5,6,7,8 możliwość zaoferowania staplerów liniowych jednorazowego użytku oraz kompatybilnych ładunków 45mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (do tkanki cienkiej) oraz 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu (do tkanki grubej).

PYTANIE NR 8:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w Pakiecie 15 pozycji 9,10,11,12 wymaga zaoferowania staplerów liniowych jednorazowego użytku oraz kompatybilnych ładunków 30mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (do tkanki cienkiej) oraz 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu (do tkanki grubej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 pozycji 9,10,11,12 możliwość zaoferowania staplerów liniowych jednorazowego użytku oraz kompatybilnych ładunków 30mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (do tkanki cienkiej) oraz 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu (do tkanki grubej).

PYTANIE NR 9:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w Pakiecie 15 w pozycji 13,14,15,16 wymaga zaoferowania staplerów okrężnych jednorazowych zakrzywionych z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 25mm , 28mm, 31mm i 33mm; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy. Zamawiający określi długość staplera i wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 w pozycji 13,14,15,16 możliwość zaoferowania staplerów okrężnych jednorazowych zakrzywionych z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 25mm , 28mm, 31mm i 33mm; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy.

PYTANIE NR 10:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w Pakiecie 15 w pozycji 17 i 18 wymaga zaoferowania staplerów tnąco-szyjących o długości linii szwów 60mm posiadającego nóż w ładunku (przy każdym przeładowaniu staplera – nowy nóż stanowiący część ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej) oraz 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu(dla tkanki grubej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 w pozycji 17 i 18  możliwość zaoferowania staplerów tnąco-szyjących o długości linii szwów 60mm posiadającego nóż w ładunku (przy każdym przeładowaniu staplera – nowy nóż stanowiący część ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej) oraz 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu(dla tkanki grubej).

PYTANIE NR 11: Dotyczące treści SIWZ:

Czy Zamawiający zezwoli w załączniku 2 pakiecie 15 na zaoferowanie odpowiednio staplerów jak poniżej?

- Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 25-26 mm

- Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 28-29 mm

- Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 31-32 mm

- Stapler okrężny wygięty jednorazowy rozmiar 33-34 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w załączniku 2 pakiecie 15 możliwość zaoferowania staplerów jak poniżej:

- Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 25-26 mm

- Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 28-29 mm

- Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 31-32 mm

- Stapler okrężny wygięty jednorazowy rozmiar 33-34 mm.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 27.06.2013 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.