Załącznik 1

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatu USG do badań ginekologicznych.

- Specyficzne parametry techniczne aparatu zamieszczono w tab.1.

Warunki dodatkowo stawiane oferentowi:

- Posiadać autoryzowany serwis na terenie Polski

- Udzielić gwarancji na minimum 24 miesiące

- Zapewnić wsparcie techniczne na min. 10 lat

- Zapewnić bezpłatne użyczenie aparatu zastępczego na czas naprawy aparatu USG.

- Zapłata za dostawę rozłożona na sześć nie oprocentowanych rat.

Tab.1 Parametry Techniczne

| LP | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Aparat spełniający wymogi Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. Dz.U.2010 nr107poz.679 |
| 2 | Aparat dopuszczony do użytkowania na terytorium RP |
| 3 | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2012 |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej |
| 5 | Aparat stacjonarny na kołach skrętnych z blokadą minimum dwóch kół. |
| 6 | Zasilanie sieciowe 220-240V/10A |
| 7 | Zakres dynamiki systemu ≥ 150 dB |
| 8 | Możliwość regulacji dynamiki obrazu z pulpitu aparatu w zakresie min. 30 -120dB |
| 9 | Głębokość obrazowania ≥ 25 cm, |
| 10 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu ≥ 330 fps |
| 11 | Ilość stref ogniskowania nadawanej wiązki ultradźwięków ≥ 4 |
| 12 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej |
| 13 | Możliwość powiększenia wycinka ruchomego obrazu ze zwiększeniem rozdzielczości (Write Zoom) ≥ 15x |
| 14 | Możliwość powiększenia wycinka zamrożonego obrazu bez utraty rozdzielczości (ZOOM) ≥ 6x |
| 15 | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości bez przeplotu1024x768 pixeli |
| 16 | Minimalna przekątna 15 cali |
| 17 | Aktywne, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych przełączane z klawiatury min. 4 |
| 18 | Presety i oprogramowanie do badań |
| a/ | Abdominalnych |
| b/ | Położniczo-ginekologicznych – możliwość pomiaru wykonania pomiaru dla ciąży mnogiej (osobne pomiary dla min. 3 różnych płodów) |
| 19 | Możliwość zapisania własnych presetów do poszczególnych badań i głowic |
| B. | TRYBY OBRAZOWANIA |
| 1 | B (2D) |
| 2 | Podział ekranu na dwa obrazy |
| 3 | Podział ekranu na cztery obrazy |
| 4 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu |
| 5 | M-mode |
| 6 | Kolor M-mode |
| 7 | Obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków (np.Sono CT) |
| 8 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) |
| 9 | Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie wzmocnienia, przesunięcie linii zerowej) za pomocą jednego przycisku |
| 10 | Zakres regulacji wielkości bramki ≥ 1-15 mm |
| 11 | Korekcja kąta ≥ ± 80° |
| 12 | Możliwość zmiany korekcji kąta na zatrzymanym obrazie |
| 13 | Możliwość zmiany położenia linii zerowej na zatrzymanym obrazie |
| 14 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną HPRF |
| 15 | Kolor doppler |
| 16 | Automatyczna optymalizacja obrazu dopplera kolorowego za pomocą jednego przycisku |
| 17 | Power Doppler |
| 18 | Kierunkowy Power Doppler |
| 19 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D i dopplera spektralnego (duplex) |
| 20 | Zestawienie na jednym ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów B/B+kolor |
| C. | GŁOWICE |
| 1 | Convex Minimalne pasmo częstotliwości 1,5-6MHz (+/- 1)MHz |
| 2 | Głębokość obrazowania ≥ 25 cm |
| 3 | Częstotliwości Dopplera podać, min 2 częstotliwości |
| 4 | Obrazowanie harmoniczne minimum 2 częstotliwości |
| 5 | Endovaginalna – zakres 4-9MHz (+/-1)MHz |
| 6 | Obrazowanie harmoniczne minimum 2 częstotliwości |
| 7 | Kąt pola obrazowania≥ 130º |
| D. | SYSTEMY ARCHIWIZACJI |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D ≥1000 obrazów 2 D |
| 2 | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor doppler ≥1000obrazów |
| 3 | Pojemność pamięci CINE w prezentacji PW ≥120 sec |
| 4 | Videoprinter czarno-biały |
| 5 | Wewnętrzny twardy dysk ≥ 100 GB |
| 6 | Archiwizacja nieruchomych obrazów na wewnętrznym twardym dysku |
| 7 | Archiwizacja ruchomych obrazów na wewnętrznym twardym dysku |
| 8 | Protokół z badania |
| 9 | Archiwizacja obrazów na nośnikach elektronicznych - płyty CD/DVD |
| 10 | Zapis obrazów na płytach minimum w formatach jpeg i avi. |
| 11 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach minimum JPG i avi na pamięciach typu USB Pen Drive. gniazdo USB łatwo dostępne |
| 12 | Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej do wydruku raportów i obrazów podłączona bezpośrednio do ultrasonografu |
| E. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU O INNE FUNKCJE Opcje możliwe do zainstalowania w aparacie dostępne w dniu złożenia oferty |
| 1 | Rekonstrukcja 3D |
| 2 | Obrazowanie 4D z głowicy brzusznej wolumetrycznej |
| 3 | Rozbudowa o Anatomiczny M mode |
| 4 | Głowica liniowa o zakresie częstotliwości od 5 do 12 MHz+/- 1MHz z obrazowaniem harmonicznym ( min. 3 pary częstotliwości) |
| 5 | Głowica sektorowa kardiologiczna |
| 6 | Mikrokonweksowa głowica pediatryczna o zakresie częstotliwości pracy 5-10 MHz +/- 1MHz, obrazowaniem harmonicznym (min. 3 pary częstotliwości ), kątem obrazowania min. 95 stopni |
| 7 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie trapezowe |
| 8 | Obrazowanie panoramiczne |

- UWAGA!

- Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- W sytuacji  zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, Wykonawca, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

- Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Miejscowość, data i podpis Wykonawcy: ………………………………………………………