#### Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia: Aparat USG do badań ginekologicznych

Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2012

Typ model producent /proszę podać/

………………………………………………………………………..

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena Netto w złotych | VAT (w %) | Cena brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG do badań ginekologicznych | 1 szt. |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Gwarancja - minimum 24 miesięcy.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| LP | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Aparat spełniający wymogi Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. Dz.U.2010 nr107poz.679 |  |
| 2 | Aparat dopuszczony do użytkowania na terytorium RP |  |
| 3 | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2012 |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej |  |
| 5 | Aparat stacjonarny na kołach skrętnych z blokadą minimum dwóch kół. |  |
| 6 | Zasilanie sieciowe 220-240V/10A |  |
| 7 | Zakres dynamiki systemu ≥ 150 dB |  |
| 8 | Możliwość regulacji dynamiki obrazu z pulpitu aparatu w zakresie min. 30 -120dB |  |
| 9 | Głębokość obrazowania ≥ 25 cm, |  |
| 10 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu ≥ 330 fps |  |
| 11 | Ilość stref ogniskowania nadawanej wiązki ultradźwięków ≥ 4 |  |
| 12 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej |  |
| 13 | Możliwość powiększenia wycinka ruchomego obrazu ze zwiększeniem rozdzielczości (Write Zoom) ≥ 15x |  |
| 14 | Możliwość powiększenia wycinka zamrożonego obrazu bez utraty rozdzielczości (ZOOM) ≥ 6x |  |
| 15 | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości bez przeplotu1024x768 pixeli |  |
| 16 | Minimalna przekątna 15 cali |  |
| 17 | Aktywne, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych przełączane z klawiatury min. 4 |  |
| 18 | Presety i oprogramowanie do badań |  |
| a/ | Abdominalnych |  |
| b/ | Położniczo-ginekologicznych – możliwość pomiaru wykonania pomiaru dla ciąży mnogiej (osobne pomiary dla min. 3 różnych płodów) |  |
| 19 | Możliwość zapisania własnych presetów do poszczególnych badań i głowic |  |
| B. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |
| 1 | B (2D) |  |
| 2 | Podział ekranu na dwa obrazy |  |
| 3 | Podział ekranu na cztery obrazy |  |
| 4 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu |  |
| 5 | M-mode |  |
| 6 | Kolor M-mode |  |
| 7 | Obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków (np.Sono CT) |  |
| 8 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) |  |
| 9 | Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie wzmocnienia, przesunięcie linii zerowej) za pomocą jednego przycisku |  |
| 10 | Zakres regulacji wielkości bramki ≥ 1-15 mm |  |
| 11 | Korekcja kąta ≥ ± 80° |  |
| 12 | Możliwość zmiany korekcji kąta na zatrzymanym obrazie |  |
| 13 | Możliwość zmiany położenia linii zerowej na zatrzymanym obrazie |  |
| 14 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną HPRF |  |
| 15 | Kolor doppler |  |
| 16 | Automatyczna optymalizacja obrazu dopplera kolorowego za pomocą jednego przycisku |  |
| 17 | Power Doppler |  |
| 18 | Kierunkowy Power Doppler |  |
| 19 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D i dopplera spektralnego (duplex) |  |
| 20 | Zestawienie na jednym ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów B/B+kolor |  |
| C. | GŁOWICE |  |
| 1 | Convex Minimalne pasmo częstotliwości 1,5-6MHz (+/- 1)MHz |  |
| 2 | Głębokość obrazowania ≥ 25 cm |  |
| 3 | Częstotliwości Dopplera podać, min 2 częstotliwości |  |
| 4 | Obrazowanie harmoniczne minimum 2 częstotliwości |  |
| 5 | Endovaginalna – zakres 4-9MHz (+/-1)MHz |  |
| 6 | Obrazowanie harmoniczne minimum 2 częstotliwości |  |
| 7 | Kąt pola obrazowania≥ 130º |  |
| D. | SYSTEMY ARCHIWIZACJI |  |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D ≥1000 obrazów 2 D |  |
| 2 | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor doppler ≥1000obrazów |  |
| 3 | Pojemność pamięci CINE w prezentacji PW ≥120 sec |  |
| 4 | Videoprinter czarno-biały |  |
| 5 | Wewnętrzny twardy dysk ≥ 100 GB |  |
| 6 | Archiwizacja nieruchomych obrazów na wewnętrznym twardym dysku |  |
| 7 | Archiwizacja ruchomych obrazów na wewnętrznym twardym dysku |  |
| 8 | Protokół z badania |  |
| 9 | Archiwizacja obrazów na nośnikach elektronicznych - płyty CD/DVD |  |
| 10 | Zapis obrazów na płytach minimum w formatach jpeg i avi. |  |
| 11 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach minimum JPG i avi na pamięciach typu USB Pen Drive. gniazdo USB łatwo dostępne |  |
| 12 | Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej do wydruku raportów i obrazów podłączona bezpośrednio do ultrasonografu |  |
| E. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU O INNE FUNKCJE Opcje możliwe do zainstalowania w aparacie dostępne w dniu złożenia oferty |  |
| 1 | Rekonstrukcja 3D |  |
| 2 | Obrazowanie 4D z głowicy brzusznej wolumetrycznej |  |
| 3 | Rozbudowa o Anatomiczny M mode |  |
| 4 | Głowica liniowa o zakresie częstotliwości od 5 do 12 MHz+/- 1MHz z obrazowaniem harmonicznym ( min. 3 pary częstotliwości) |  |
| 5 | Głowica sektorowa kardiologiczna |  |
| 6 | Mikrokonweksowa głowica pediatryczna o zakresie częstotliwości pracy 5-10 MHz +/- 1MHz, obrazowaniem harmonicznym (min. 3 pary częstotliwości ), kątem obrazowania min. 95 stopni |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie trapezowe |  |
| 8 | Obrazowanie panoramiczne |  |

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji  zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je opisać w kolumnie „Parametry oferowane”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż minimalne parametry wymagalne, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Oferowany  aparat USG jest kompletny, tzn. gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (aktualne) dokumenty (w tym zgłoszenie do rejestru, znak CE) potwierdzające dopuszczenie oferowanej  aparatury medycznej do obrotu i eksploatacji na terytorium Rzecz Pospolitej Polskiej.

Jednocześnie (na każde wezwanie Zamawiającego) zobowiązujemy się do ich dostarczenia, w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty.

Oferujemy …………miesięczny okres gwarancji na dostarczony aparat USG.

Oświadczamy, że zapewnimy bezpłatne użyczenie zastępczego aparatu USG w czasie naprawy dostarczonego Zamawiającemu aparatu USG.

Oświadczamy, że zapewnimy wsparcie techniczne na okres minimum 10 lat.

Oświadczamy, że posiadamy autoryzowany serwis na terenie Polski.

Wyrażamy zgodę na rozłożenie płatności za aparat USG na sześć nie oprocentowanych rat.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w dokumentacji przetargowej.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy